| TABELA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MODELO |
| --- |
| 1- Processo N°: |  |
| 2- Designação do modelo: |  |
| 3- Fabricante: |  |
| 4- Requerente: |  |
| 5- Categoria do Instrumento: |  |
| 6- Instrumento completo Módulo (*) |
| 7- Classe de Exatidão: I II III IIII |
| 8- Equilíbrio automático Equilíbrio semiautomático Equilíbrio não automático |
| 9- Min = |  |
| 10- e = |  | 12- Max = |  | 14- d = |  | 16- n = |  |
| 11- e1 = |  | 13- Max1 = |  | 15- d1 = |  | 17- n1 = |  |
| 11- e2 = |  | 13- Max2 = |  | 15- d2 = |  | 17- n2 = |  |
| 11- e3 = |  | 13- Max3 = |  | 15- d3 = |  | 17- n3 = |  |
| 18- T = + |  | 19- T = - |  |
| 20- Vn = | V | 21- Vmín = | V | 22- Vmáx = | V |
| 23- f = | Hz | 24- Bateria = | V |
| 25- Dispositivo de retorno a zero: | 26- Dispositivo de tara: |
| Não automático | Equilíbrio de tara |
| Semiautomático | Pesagem de tara |
| Automático | Predeterminação de tara |
| Retorno a zero inicial | Tara aditiva |
| Manutenção de zero | Tara subtrativa |
|  | Dispositivo de zero/tara combinado |
| 27- Faixa de retorno a zero inicial: |  | % | 28- Faixa de temperatura: |  | °C |
| 29- Dispositivo Impressor: Interno Conectado Ausente, mas conectável Sem esta opção |
| 30- Instrumento examinado: |  | 36- Célula de Carga: |  |
| 31- N° de identificação: |  | Fabricante: |  |
| 32- Equipamentos conectados: |  | Tipo: |  |
|  |  | Capacidade: |  |
|  |  | Número: |  |
| 33- Interfaces: |  | Símbolo de classificação: |  |
| (número, natureza) |  |  |  |
| 37- Observações: Ver página seguinte | Período de avaliação: |  |
| 34- Data: |  | (*) O equipamento sob ensaio (simulador ou uma parte de um instrumento completo) conectado a um módulo deve ser definido nos formulários de ensaio utilizados. |
| 35- Técnico Executor: |  |  |

TABELA 2 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MODELO

Use este espaço para as observações adicionais e comentários sobre equipamentos conectados, interfaces, células de carga, alterações efetuadas pelo fabricante, etc.

| TABELA 3 - LISTA DE CONTROLE |
| --- |
| Processo N°: |  |
| Designação de modelo: |  |
| 1- Todos os tipos de instrumentos de pesagem, exceto os instrumentos de equilíbrio não automático. |
| Exigência RTM | NIT-Semas-010 |  | APR | REP | Observações |
| Inscrições |
| 7.1 | 10 | Obrigatória em todos os casos: |
|  |  | Nome ou marca do fabricante |  |  |  |
|  |  | Classe de exatidão |  |  |  |
| (+ 2.3.1) |  | Carga máxima, Max, Max1, Max2, ... |  |  |  |
|  |  | Carga mínima, Min |  |  |  |
|  |  | Valor de divisão de verificação, e, e1, e2, ... |  |  |  |
| 7.2 | 10 | Obrigatórias, se aplicáveis: |
|  |  | Nome ou marca do representante do fabricante |  |  |  |
|  |  | Número de série |  |  |  |
|  |  | Marcas de identificação em unidades separadas, mas associadas |  |  |  |
|  |  | Marcas de aprovação de modelo |  |  |  |
|  |  | Valor de divisão d (d < e) |  |  |  |
|  |  | Efeito máximo de tara T (tara subtrativa, somente se T ¹ Max) |  |  |  |
|  |  | Carga limite máxima, Lim (se Lim > Max + T) |  |  |  |
|  |  | Limites especiais de temperatura |  |  |  |
|  |  | Relação de contagem |  |  |  |
|  |  | Relação de transmissão para instrumentos contadores |  |  |  |
|  |  | Faixa de indicação para instrumentos mais/menos |  |  |  |
| 7.3 | 10 | Inscrições adicionais |
|  |  | Interditado para venda direta ao público |  |  |  |
|  |  | Uso exclusivo para: |  |  |  |
|  |  | O selo não garante/garante somente ... |  |  |  |
|  |  | A ser utilizado como a seguir: |  |  |  |
| 2.2.2.2 |  | Aplicações especiais claramente indicadas (faixas de pesagem nas classes I, II, III e IIII |  |  |  |
| 3.16 |  | Próximas ao mostrador "Interditado para venda direta ao público" (para os instrumentos similares àqueles usados para venda direta ao público) |  |  |  |
| 7.4 | 10 | Apresentação das inscrições |
|  |  | Indeléveis |  |  |  |
|  |  | Leitura fácil |  |  |  |
|  |  | Agrupadas em um local claramente visível |  |  |  |
|  |  | Max, Min, e e d (d ¹ e) nas proximidades do mostrador |  |  |  |
|  |  | Possibilidade de selar e aplicar uma marca de controle / remoção resultará em destruição |  |  |  |
| 7.5.3 | 10 | Instrumentos com vários dispositivos receptores e medidores de carga |
|  |  | Marca de identificação, Max, Min e e para cada receptor de carga em relação ao dispositivo de medição de carga (Lim e T=+, se aplicável) |  |  |  |
| 7.5.4.1 | 10 | Dispositivos principais construídos separadamente: |
|  |  | Sinal de identificação repetido nas inscrições descritivas |  |  |  |
| 3.1.1.3 | 10 | Identificação dos dispositivos: |
|  |  | Que tenham sido sujeitos à aprovação separadamente |  |  |  |
| Marcas de verificação e selagem |
| 6.1 | 10 | Marca de verificação: |
|  |  | Não pode ser removida |  |  |  |
|  |  | Aplicação fácil |  |  |  |
|  |  | Visibilidade sem a necessidade de mover o instrumento quando em uso |  |  |  |
| 6.1.1.1 |  | Espaço ou suporte para a marca de verificação |
|  |  | Que garanta a conservação da marca |  |  |  |
|  |  | Para punção, área para aplicação da punção ³ 200 mm² |  |  |  |
|  |  | Para autoadesivo, Ø 25 mm |  |  |  |
| 3.1.2.4 | 10 | Segurança / selagem: |
|  |  | Localização (sendo na parte inferior do IPNA solicitar melhoria no protótipo, visando ser na parte lateral ou sob o prato) |  |  |  |
|  |  | Forma |  |  |  |
|  |  | Evidência, onde rotinas de "software" são usadas |  |  |  |
| 3.1.2.5 |  | Dispositivo de ajuste de amplitude da faixa nominal Existente (automático ou semiautomático): Não existente |
|  |  | Influências externas impossíveis após selagem |  |  |  |
| 3.1.2.6 |  | Compensação gravimétrica: Existente Não existente |
|  |  | Influências externas ou acesso impossíveis após selagem |  |  |  |
| Documentação |
| 8.2.1 b | 10 | Dados e informações técnicas: |
|  |  | Especificação dos módulos |  |  |  |
|  |  | Especificação dos componentes |  |  |  |
| 8.2.1 b | 10 | Frações pi (módulos testados separadamente) |  |  |  |
| 8.2.1 c | 10 | Desenhos |  |  |  |
|  |  | Descrição funcional |  |  |  |
|  |  | Descrição técnica com diagramas esquemáticos de processamento interno e intercâmbio via interface |  |  |  |
| 4.3.7 |  | Limite inferior da tensão da bateria do fabricante |  |  |  |
| 4.3.6.1 | 10 | Declaração específica do fabricante |  |  |  |
| 8.3 | 10 | Exame de: |
|  |  | Documentos |  |  |  |
|  |  | Funções |  |  |  |
|  |  | Relatórios de ensaios de outras autoridades |  |  |  |
| Dispositivo indicador |
| 3.2.1 |  | Leitura: |
| 3.3.2 |  | Correta, fácil e não ambígua |  |  |  |
|  |  | Inexatidão geral 0,2 e (indicação analógica) |  |  |  |
|  |  | Dimensões, forma e clareza |  |  |  |
|  |  | Por simples justaposição |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 10 | Unidades de: |
|  |  | Massa |  |  |  |
|  |  | Preço |  |  |  |
| 3.2.2.1 |  | Forma das indicações: |
|  |  | Para uma indicação, apenas uma unidade de massa |  |  |  |
|  |  | Valor de divisão na forma (1, 2 ou 5) x 10k |  |  |  |
|  |  | Mesmo valor de divisão para todos os dispositivos indicadores, impressores e de pesagem de tara |  |  |  |
| 3.2.2.5 |  | Forma da indicação digital |
|  |  | Pelo menos um algarismo à direita |  |  |  |
| 3.2.2.6 |  | Sinal decimal: |
|  |  | Deve manter sua posição (valor de divisão muda automaticamente) |  |  |  |
|  |  | Separado por pelo menos um algarismo à esquerda e todos os outros à direita |  |  |  |
|  |  | Zero: |
|  |  | Indicação de algarismos de zero |  |  |  |
|  |  | Somente um zero não significativo à direita |  |  |  |
|  |  | Para valores com sinal decimal, zero não significativo somente na terceira casa |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Limites: |
|  |  | Impossibilidade de indicação acima de Max + 9 e |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Indicação "aproximativa": Existente Não existente |
|  |  | Valor de divisão de verificação > Max/100, sem ser inferior a 20 e |  |  |  |
| 3.2.5 |  | Instrumento de equilíbrio semiautomático: |
|  |  | Faixa de extensão de indicação automática  capacidade de indicação automática |  |  |  |
|  |  | Indicação analógica: |
| 3.3.3 |  | Espessura e comprimento das marcas das escalas |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Espaçamento das escalas |  |  |  |
| 3.3.4 |  | Limite de movimento abaixo de zero e acima da capacidade da faixa de indicação automática |  |  |  |
| 3.3.5 |  | Amortecimento das oscilações do componente indicador |  |  |  |
| 3.4.2 |  | Mudança de indicação digital: |
|  |  | Após mudança de carga, indicações anteriores não devem permanecer por mais que 1 s |  |  |  |
| 3.4.4 |  | Dispositivo de extensão de indicação: Existente Não existente |
|  |  | Não é permitido quando há um valor de divisão diferenciado; |  |  |  |
|  |  | Enquanto se pressiona um botão ou; |  |  |  |
|  |  | No máximo, 5 s após um comando manual |  |  |  |
|  |  | Impossibilidade de impressão |  |  |  |
| 3.4.5 |  | Outras indicações que não a indicação principal: Existente Não existente |
|  |  | Grandezas identificadas por unidades, ou símbolos ou sinais apropriados |  |  |  |
|  |  | Valores de peso (não pesados) devem ser claramente identificados ou; |  |  |  |
|  |  | Mostrados, apenas temporariamente, sob comando manual e; |  |  |  |
|  |  | Não podem ser impressos |  |  |  |
| 3.4.6 |  | Impressão digital: Existente Não existente |
|  |  | Clara e permanente |  |  |  |
|  |  | Caracteres ³ 2 mm de altura |  |  |  |
|  |  | Nome ou símbolo das unidades | acima da coluna de valores: |  |  |  |
|  |  |  | após os valores: |  |  |  |
|  |  | Impressão impossível quando o equilíbrio não for estável |  |  |  |
| 3.4.7 |  | Armazenamento de dados: Existente Não existente |
|  |  | Armazenamento, transferência ou totalização deve ser impossível, quando o equilíbrio não for estável |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Dispositivos indicadores auxiliares (Classes I e II somente; não permitido em instrumentos de múltiplos valores de divisão) |
|  |  | Se existente: A cavaleiro De interpolação Existente Valor de divisão diferenciada Complementar Não existente |
|  |  | Somente à direita do sinal decimal |  |  |  |
| 2.4.2 |  | d < e 10 d, e = 10k kg, ou e = 1 mg, para Classe I com d < 1mg |  |  |  |
| Diferenças entre resultados |
| 2.6.3 |  | Diferenças: |
|  |  | Entre indicações múltiplas:  ema |  |  |  |
|  |  | Entre indicações digitais e impressões: zero |  |  |  |
| 2.6.4 |  | Entre dois resultados:  ema, para a mesma carga, quando o modo de equilíbrio muda (semiautomático) |  |  |  |
| Indicador de nível: |

| 2.9.2.1 |  | Indicador: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fixado firmemente |  |  |  |
|  |  | Visível ao usuário |  |  |  |
|  |  | Valor limite: |
|  |  | Mostra que o desnivelamento máximo está sendo excedido |  |  |  |
| Retorno a zero, manutenção de zero e indicação de zero |
|  | Existente | Não existente |
| Retorno a zero inicial |  |  |  |
| Retorno a zero semiautomático |  |  |  |
| Retorno a zero não automático |  |  |  |
| Manutenção de zero |  |  |  |
| Indicação de zero |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Efeito: |
|  |  | Não deve alterar a Max |  |  |  |
|  | 13 | Efeito total do: |
|  |  | Retorno a zero |  |  | = % |
|  |  | Manutenção de zero |  |  | = % |
|  |  | Retorno a zero inicial |  |  | = % |
| 3.5.2 | 14 | Exatidão: |
| 3.5.3 | 15 | Desvio  0,25 e |  |  |  |
|  |  | Desvio  0,5 d (dispositivo indicador auxiliar) |  |  |  |
| 3.5.5 |  | Múltiplas faixas: Existente Não existente |  |  |  |
|  |  | Efetivo para todas as faixas de pesagem superiores (se a comutação for possível quando carregada) |  |  |  |
| 3.5.6 | 11 | Comando do dispositivo de retorno a zero: |
|  |  | Separado do dispositivo de pesagem de tara |  |  |  |
|  |  | Retorno a zero semiautomático funciona somente se: |
|  |  | Em equilíbrio estável e, se cancela qualquer operação de tara anterior |  |  |  |
| 3.5.7 | 12 | Dispositivo de indicação de zero (indicação digital): |
|  |  | Mostra desvio  e |  |  |  |
|  |  | Não é obrigatório se houver um dispositivo indicador auxiliar ou a velocidade de manutenção de zero ≥ 0,25 d/s |  |  |  |

| 3.5.8 |  | Dispositivo de retorno a zero automático: |
| --- | --- | --- |
|  |  | A indicação tenha permanecido estável abaixo de zero por pelo menos 5 s |  |  |  |
| 3.5.9 |  | Manutenção de zero: |
|  |  | Opera somente quando a indicação estiver em zero ou; |  |  |  |
|  |  | Mostra um valor líquido negativo, sem carga no dispositivo receptor de carga e; |  |  |  |
|  |  | Equilíbrio estável |  |  |  |
|  |  | As correções  0,5 d/s |  |  |  |
|  |  | Quando operado após a tara, o efeito total pode ser 4% da Max |  |  |  |
| Dispositivos de tara |
|  | Existente | Não existente |
| Pesagem de tara |  |  |  |
| Equilíbrio de tara |  |  |  |
| Retorno a zero e equilíbrio de tara combinados |  |  |  |
| Indicação de tara |  |  |  |
|  | Tipo: Aditiva Subtrativa |
| 3.6.1 |  | Aplica-se de 3.1 a 3.4 |  |  |  |
| 3.6.2 |  | Dispositivo de pesagem de tara: |
|  |  | dT = d |  |  |  |
| 3.6.3 | 18 | Exatidão: |
|  |  | Melhor que ± 0,25 e (instrumentos eletrônicos e instrumentos com indicação analógica), e = e1 para os instrumentos com múltiplos valores de divisão |  |  |  |
|  |  | Melhor que ± 0,5 d (instrumentos mecânicos com indicação digital e instrumentos com dispositivos auxiliares de indicação) |  |  |  |
| 3.6.4 |  | Zona de funcionamento: |
|  |  | Impossibilidade de operação no zero ou abaixo dele | No |  |  |  |
|  |  |  | Abaixo |  |  |  |
|  |  | Impossibilidade de operação acima do seu máximo indicado |  |  |  |
| 3.6.5 |  | Indicação da operação: |
|  |  | Operação indicada |  |  |  |
|  |  | Peso líquido com o símbolo "Líquido" ou "Peso líquido" (indicação digital) |  |  |  |
|  |  | "Líquido" desaparece, se o peso bruto é mostrado temporariamente |  |  |  |
|  |  | Valor de tara ou letra "T" (para tara aditiva mecânica) |  |  |  |
| 3.6.6 |  | Tara subtrativa: |
|  |  | Impossibilidade de uso acima de Max ou indicação de que a capacidade máxima foi alcançada |  |  |  |
| 3.6.7 |  | Múltiplas faixas: |
|  |  | Operação efetiva em faixas maiores de pesagem, se a comutação for possível quando carregado |  |  |  |
| 3.6.8 |  | Tara semiautomática e automática: |
|  |  | Operação somente em equilíbrio estável |  |  |  |
| 3.6.9 |  | Zero/tara combinados: |
|  |  | Exatidão (3.5.2) |  |  |  |
|  |  | Dispositivo indicador de zero (3.5.7) |  |  |  |
|  |  | Manutenção de zero (3.5.9) |  |  |  |

| 3.6.10 |  | Operação de tara consecutiva: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valores de tara indicados ou impressos claramente identificados (se vários dispositivos de tara operam ao mesmo tempo) |  |  |  |
| 3.6.11 |  | Impressão de resultados líquidos ou brutos: |
|  |  | Sem identificação |  |  |  |
|  |  | Identificação: | Por "B" (bruto) |  |  |  |
|  |  |  | Por "L" (líquido) |  |  |  |
|  |  | Identificação do peso líquido e tara por "L" e "T" (se impressos líquido, bruto e/ou tara) |  |  |  |
|  |  | Ao invés de "B", "L" e "T", palavras completas |  |  |  |
|  |  | Líquido e tara impressos separadamente com identificação (dispositivos de tara diferentes) |  |  |  |
| Preterminação da tara Existente Não existente |
| 3.7.1 |  | dT = d, ou automaticamente arredondado para d |  |  |  |
|  |  | Transferido de uma faixa para a outra com um e maior, e deve ser arredondado para o último (múltiplas faixas) |  |  |  |
|  |  | Valor de tara Max1 para o mesmo valor de peso líquido (múltiplas divisões) e o valor líquido calculado arredondado para a menor divisão, para o mesmo valor de peso líquido |  |  |  |
| 3.7.2 |  | Aplica-se 3.6.10 |  |  |  |
|  |  | Não pode ser modificada/cancelada, se a tara for acionada enquanto a tara predeterminada estiver em operação |  |  |  |
|  |  | Opera automaticamente, se claramente identificada com a carga |  |  |  |
| 3.7.3 |  | Aplica-se 3.6.5 |  |  |  |
|  |  | Possibilidade de indicar tara predeterminada |  |  |  |
|  |  | Se o valor líquido calculado é impresso, então o valor da tara predeterminada também é impresso |  |  |  |
|  |  | Aplica-se 3.6.11 |  |  |  |
|  |  | Identificação da tara predeterminada por "TP" ou por extenso |  |  |  |
| Dispositivos de trara Existente Não existente |
| 3.8.1 |  | Posições: |
|  |  | Somente duas posições estáveis |  |  |  |
|  |  | Pesagem somente na posição "pesagem" |  |  |  |
| 3.8.2 |  | Posições claramente indicadas |  |  |  |
| Múltiplas faixas Existente Não existente |
| 3.10 |  | Faixas de pesagem: |
|  |  | Faixa de operação claramente identificada |  |  |  |
|  |  | Seleção da menor para a maior faixa possível em qualquer carga (manual) |  |  |  |
|  |  | Seleção da menor para a maior faixa seguinte (automática), possível apenas para cargas  Maxi da faixa menor |  |  |  |
|  |  | Seleção de uma faixa maior para uma menor, somente quando sem carga (manual)* |  |  |  |
|  |  | Seleção de uma faixa maior para uma menor, somente quando sem carga (automática)* |  |  |  |
|  |  | Quando sem carga a tara é cancelada, e o retorno a zero é efetuado em ± 0,25 e1, ambas as operações são realizadas automaticamente (seleção manual e/ou automática). Aplicável somente para as duas exigências marcadas acima com * |  |  |  |

| Seleção entre dispositivos receptores, transmissores e dispositivos medidores de carga Existente Não existente |
| --- |
| 3.11.1 |  | Compensação dos diferentes efeitos na indicação sem carga |  |  |  |
| 3.11.2 |  | Retorno a zero sem ambiguidade e de acordo com 4.5 |  |  |  |
| 3.11.3 |  | Impossibilidade de pesagem durante a seleção |  |  |  |
| 3.11.4 |  | Combinações facilmente identificadas |  |  |  |
| Células de carga Não aplicável Existente Não existente |
| 3.12.1 |  | Emáx Q.Max.R/N | - | - | - |
| 3.12.2 |  | ncc n | - | - | - |
|  |  | ncc ni (múltiplas faixas/múltiplas divisões) | - | - | - |
|  |  | Múltiplas divisões | DR  0,5 e1.R/N ou | - | - | - |
|  |  |  | nCC  Maxr/e1, se DR é desconhecido | - | - | - |
|  |  | Múltiplas faixas | DR  e1.R/N ou | - | - | - |
|  |  |  | nCC 0,4.Maxr/e1, se DR é desconhecido | - | - | - |
| 3.12.3 |  | Vmín  e.R/ÖN (e = e1, múltiplas faixas/múltiplas divisões) | - | - | - |

| Instrumentos de comparação "mais" e "menos" |
| --- |
| 3.13.1 |  | Distinção entre campos: |  |  |  |
|  |  | Por sinais "+" e "-" (indicação analógica) |  |  |  |
|  |  | Por inscrições (indicação digital) |  |  |  |
| 3.13.2 |  | Escala: |  |  |  |
|  |  | Com pelo menos um valor de divisão de verificação d = e de cada lado do zero e; |  |  |  |
|  |  | Valor de d = e mostrado em cada extremidade |  |  |  |
| Instrumentos contadores mecânicos com receptor de cargas unitário |
| 3.18.2 |  | Escala: |  |  |  |
|  |  | Com pelo menos um valor de divisão de verificação d = e de cada lado do zero e; |  |  |  |
|  |  | Valor de d = e indicado na escala |  |  |  |
| 3.18.3 |  | Relação de contagem: |  |  |  |
|  |  | Indicada claramente sobre cada plataforma de contagem ou; |  |  |  |
|  |  | Sobre cada marca de contagem da escala |  |  |  |
| Legenda: |
| Emáx : | Carga máxima da célula de carga |
| N : | Número de células de carga |
| R : | Relação de redução Fator de correção |
| Q : |  |
| DR: | Peso morto mínimo de leitura |  |  |  |  |  |
| Vmín: | Divisão de verificação mínima da célula de carga |  |  |  |  |
| ncc: | Número de divisões da célula de carga |  |  |  |  |  |

| 2- Instrumentos para venda direta ao público e instrumentos calculadores e etiquetadores de preços. |
| --- |
| Exigência | NIT-Semas-010 |  | APR | REP | Observações |
| Verificações diversas (venda direta ao público) |
| 3.5.6 |  | Dispositivo de retorno a zero semiautomático e dispositivo de equilíbrio de tara semiautomática operados pela mesma tecla: |
|  |  | Não permitido |  |  |  |
| 3.8.1 |  | Posição "pré-pesagem": |
|  |  | Não permitida |  |  |  |
| 3.14.10 |  | Relação de contagem: |
|  |  | 1/10 ou 1/100 (instrumentos contadores mecânicos) |  |  |  |
| 3.14.5 |  | Impossibilidade de pesagem durante: |
|  |  | Operação de trava |  |  |  |
|  |  | Utilização de massas adicionais ou subtrativas |  |  |  |
| 3.14.7 |  | Dispositivos indicadores auxiliares e de extensão da indicação: |
|  |  | Não permitido |  |  |  |
| 3.14.9 |  | Quando for detectada falha significativa (instrumentos eletrônicos): |
|  |  | Alarme visível ou audível ao consumidor e (1); |  |  |  |
|  |  | Transmissão de dados impedida (1); |  |  |  |
|  |  | Até que o usuário intervenha ou a causa desapareça |  |  |  |
| Dispositivos indicadores (venda direta ao público) |
| 3.14.6 |  | Indicações primárias (3.14.1) visíveis tanto para o vendedor quanto para o consumidor: Indicador duplo: |
|  |  | Peso |  |  |  |
|  |  | Informações a respeito da posição correta do zero |  |  |  |
|  |  | Operação de tara |  |  |  |
|  |  | Operação de tara predeterminada |  |  |  |
|  |  | Algarismos das indicações primárias: |
|  |  | Mesma dimensão e; |  |  |  |
|  |  | Altura ³ 9,5 mm (dispositivos digitais) |  |  |  |
|  |  | Instrumentos que serão usados com pesos: |
|  |  | Valores dos pesos claramente identificáveis |  |  |  |
| Dispositivos de retorno a zero (venda direta ao público) |
| 3.14.2 |  | Dispositivo não automático de retorno a zero: |
|  |  | Acionamento somente com ferramentas |  |  |  |
| Dispositivo de tara (venda direta ao público) |
| 3.14.3 |  | Tara em instrumentos mecânicos com receptores de carga: |
|  |  | Não permitido |  |  |  |
|  |  | Público pode observar se a tara: |
|  |  | Está em uso |  |  |  |
|  |  | Valor é alterado |  |  |  |
|  |  | Somente um valor de tara pode estar em operação por vez |  |  |  |
|  |  | Chamando por valores brutos: |
|  |  | Com tara ou tara predeterminada proibida |  |  |  |
| 3.14.3.1 |  | Tara não automática: |
|  |  | Deslocamento de 5 mm no máximo de e |  |  |  |
| (1) Verificado pela conformidade com os documentos [ ], ou por falhas simuladas [ ]; esta verificação não elimina os ensaios de perturbação 12.1 a 12.4 |

| 3.14.3.2 |  | Tara semiautomática: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Não é permitida a redução do valor de tara e; |  |  |  |
|  |  | Cancelamento do efeito de tara, somente se não houver carga no dispositivo receptor de carga |  |  |  |
|  |  | Uma das seguintes condições deverá ser atendida: |
|  |  | Valor de tara indicado permanentemente em um indicador separado |  |  |  |
|  |  | Indicado com o sinal "-", quando não houver carga no dispositivo receptor de carga |  |  |  |
|  |  | Efeito é cancelado automaticamente após descarregado, depois de uma pesagem líquida |  |  |  |
| 3.14.3.3 |  | Tara automática: |
|  |  | Não permitida |  |  |  |
| 3.14.4 |  | Tara predeterminada: |
|  |  | Indicada em mostrador separado, claramente distinguido do mostrador de peso |  |  |  |
|  |  | Não é permitido a redução do valor de tara |  |  |  |
|  |  | Cancelamento do efeito de tara, somente se não houver carga no dispositivo receptor de carga |  |  |  |
|  |  | Impossibilidade de operar, se outro dispositivo de tara estiver em operação |  |  |  |
|  |  | Cancelada simultaneamente com o PLU, se for associada com ele |  |  |  |
| Instrumentos computadores de preço (venda direta ao público) |
| 3.15.1 |  | Visível tanto para o vendedor quanto para o consumidor (4.14.6): |
|  |  | Preço unitário |  |  |  |
|  |  | Preço a pagar |  |  |  |
|  |  | Se for o caso, quantidade, preço unitário e preço a pagar para artigos não pesados e preços totais |  |  |  |
| 3.15.2 |  | Escala de preços: |
| 3.2 3.3.2 3.3.4 |  | Os subitens 3.2 e 3.3.2 até 3.3.4, se aplicam às escalas de preço unitário e preço a pagar |  |  |  |
|  |  | Erro na escala de preço (Ensaio de arredondamento de preços) |  |  |  |
|  |  | ¦ I.Pu - Pp ¦ e.Pu |  |  |  |
| 3.15.3 |  | Cálculo do preço: |
|  |  | Multiplicação do peso pelo preço unitário como indicado |  |  |  |
|  |  | Arredondamento para o valor de preço a pagar mais próximo |  |  |  |
|  |  | Preço unitário: (Preço/100 g ou preço/kg) |  |  |  |
|  |  | Indicações de peso, preço unitário e preço a pagar visíveis: |  |  |  |
|  |  | Por pelo menos 1 s, após a indicação estável de peso e após qualquer introdução de preço unitário e enquanto houver carga no dispositivo receptor de carga |  |  |  |
|  |  | Fixo por  3 s e impossível de introduzir, ou mudar o preço unitário (se a indicação tiver sido estável ou igual a zero) |  |  |  |
|  |  | Impressão do peso, preço unitário e preço a pagar |  |  |  |
|  |  | Armazenado em memória: |
|  |  | Antes de imprimir |  |  |  |
|  |  | Os mesmos dados não podem ser impressos duas vezes para o consumidor |  |  |  |
| 3.15.4 |  | Funções adicionais para comércio e gerência: |
|  |  | Todas as transações são impressas para os consumidores e; |  |  |  |
|  |  | Não devem levar à confusão |  |  |  |
| 3.15.4.1 |  | Preço a pagar (positivo ou negativo) de artigos não pesados: |
|  |  | Indicação de peso zero ou; |  |  |  |
|  |  | Modo de pesagem inoperante |  |  |  |
|  |  | Preços devem ser mostrados no indicador de preço a pagar |  |  |  |
|  |  | Preço para mais de um artigo idêntico: |
|  |  | Número de artigos indicado no mostrador de pesagem ou em mostrador suplementar e; |  |  |  |
|  |  | Sem ser tomado como resultado de pesagem e; |  |  |  |
|  |  | Preço do artigo indicado no mostrador de preço unitário ou mostrador suplementar |  |  |  |
| 3.15.4.2 |  | Totalizações das transações em um ou vários tíquetes: |
|  |  | Preço total indicado no mostrador de preço a pagar e; |  |  |  |
|  |  | Impressão acompanhada por uma palavra especial ou símbolo e; |  |  |  |
|  |  | Referências aos produtos cujos preços tenham sido totalizados, se um tíquete ou etiqueta separado for emitido para o total |  |  |  |
|  |  | Todos os preços a pagar devem ser impressos e o preço total deve ser a soma algébrica desses preços |  |  |  |
|  |  | Totalização das transações de instrumentos interligados: |
|  |  | O valor de divisão do preço a pagar de todos os instrumentos interligados deve ser idêntico |  |  |  |
| 3.15.4.3 |  | Instrumentos utilizados por vários vendedores, ou para servir a mais de um consumidor ao mesmo tempo: |
|  |  | Relação entre transações e o vendedor, ou consumidor, deve ser identificada |  |  |  |
| 3.15.4.4 |  | Anulação de transações anteriores: |
|  |  | Preço a pagar anulado deve ser impresso com um comentário (transação já impressa) |  |  |  |
|  |  | Transações claramente diferenciadas das transações normais (transação mostrada ao consumidor) |  |  |  |
| 3.15.4.5 |  | Informações adicionais impressas: |
|  |  | Correlacionadas à transação, e; |  |  |  |
|  |  | Não interfere na seleção do valor da pesagem com o símbolo da unidade |  |  |  |
| 3.15.5 |  | Instrumentos de autosserviço: |
|  |  | Designação do produto |  |  |  |
| Instrumentos etiquetadores de preços |
| 3.17 |  | Mostrador: |
|  |  | De peso |  |  |  |
|  |  | Possibilidade de verificar valores de preço unitário e de tara predeterminada, estipulados durante o uso do instrumento |  |  |  |
|  |  | Impressão: |
|  |  | Impossibilidade de imprimir abaixo de Min |  |  |  |
|  |  | De etiquetas com valores fixos de peso, preço unitário e preço a pagar permitidas, contanto que o modo de pesagem esteja inoperante |  |  |  |

| 3 - Instrumentos de pesagem eletrônicos |
| --- |
| Exigência | NIT-Semas-010 |  | APR | REP | Observações |
| Perturbações |
| 4.2 |  | Reação a falhas significativas no caso 4.1.1, b): |
|  |  | Instrumento se torna inoperante automaticamente (1), ou; |  |  |  |
|  |  | Indicação visual, ou audível, até a interferência do operador, ou a falha desaparecer (1) |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Não confundir com outras mensagens que apareçam no mostrador |  |  |  |
| Verificação do mostrador |
| 4.3.1 |  | Ao ligar: |
|  |  | Sinais de indicação são ativados e desativados com tempo suficiente para serem verificados pelo operador |  |  |  |
| Equipamentos externos |
| 4.3.6 |  | Interface não deve permitir: |
|  |  | Que funções e informações de medidas sejam influenciadas inadmissivelmente por dispositivos periféricos, ou outros instrumentos conectados, ou perturbações |  |  |  |
| 4.3.6.1 |  | Que a informação no mostrador possa ser confundida com um resultado de pesagem |  |  |  |
|  |  | Resultados de pesagem falsos (mostrados, processados ou armazenados) |  |  |  |
|  |  | Mudanças nos fatores de ajuste, ou mudanças no próprio instrumento |  |  |  |
|  |  | Falsificação das indicações primárias do instrumento (venda direta) |  |  |  |
| 4.3.6.2 |  | Não necessita ser lacrado, se as funções em 5.3.6.1 não puderem ser realizadas, ou iniciadas |  |  |  |
| 4.3.6.3 |  | Deve transmitir informações para que o dispositivo periférico possa atender aos requisitos |  |  |  |
| 4.3.6 |  | Funções desempenhadas, ou iniciadas, através de interface atendem às exigências do item 4 |  |  |  |
| 4.3.7 |  | Instrumentos alimentados por bateria: Se a tensão for menor do que o valor especificado pelo fabricante |
|  |  | Continua a funcionar corretamente ou; |  |  |  |
|  |  | Não indica pesagem |  |  |  |
| (1) Verificado pela conformidade com documentos [ ], ou por falhas simuladas [ ]; esta verificação não elimina os ensaios de desempenho sob perturbações. |

| TABELA 4 - RESUMO DOS ENSAIOS |
| --- |
| Processo N° : |  |
| Designação do modelo: |  |
|  | ENSAIOS | Página do Relatório | APR | REP | Observações |
| 1 | Desempenho de pesagem | Inicial |  | °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | °C |  |  |  |  |
|  |  | Carga |  | °C |  |  |  |  |
|  |  | Suplementar |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Efeito da temperatura na indicação sem carga |  |  |  |  |
| 3.1 | Excentricidade usando pesos |  |  |  |  |
| 3.2 | Excentricidade usando cargas rolantes |  |  |  |  |
| 4.1 | Mobilidade |  |  |  |  |
| 4.2 | Sensibilidade |  |  |  |  |
| 5 | Fidelidade |  |  |  |  |
| 6.1 | Retorno a zero |  |  |  |  |
| 6.2 | Fluência |  |  |  |  |
| 7 | Estabilidade de equilíbrio (impressão e/ou exatidão de zero e tara) |  |  |  |  |
| 8 | Desnivelamento |  |  |  |  |
| 9 | Tara |  |  |  |  |
| 10 | Pré-aquecimento |  |  |  |  |
| 11 | Variação de tensão |  |  |  |  |
| 12.1 | Redução de alimentação por breve período de tempo |  |  |  |  |
| 12.2 | Distúrbios elétricos |
|  | a) Linhas de tensão e alimentação |  |  |  |  |
|  | b) Circuitos de E/S e linhas de comunicação |  |  |  |  |
| 12.3 | Descargas eletrostáticas |
|  | a) Aplicação direta |  |  |  |  |
|  | b) Aplicação indireta (só descargas por contato) |  |  |  |  |
| 12.4 | Imunidade a campos eletromagnéticos irradiados |  |  |  |  |
| 13 | Calor úmido, regime estável |
|  | a) Ensaio inicial (na temperatura de referência) |  |  |  |  |
|  | b) Ensaio em alta temperatura e umidade relativa de 85% |  |  |  |  |
|  | c) Ensaio final (na temperatura de referência) |  |  |  |  |
| 14 | Estabilidade de amplitude da faixa nominal |  |  |  |  |
| 15 | Durabilidade |
|  | a) Ensaio inicial |  |  |  |  |
|  | b) Ensaio final |  |  |  |  |
|  | Exames |
| 16 | Exame da construção do instrumento |  |  |  |  |
| 17 | Lista de controle |  |  |  |  |