Ofício circular n.º 013/DIMEL

Rio de Janeiro , 04 de março de 1998.

Prezado Senhor ,

Encaminhamos em anexo copia da Portaria INMETRO n° 033, de 19.02.98, que modifica o artigo 5° da Portaria INMETRO n° 236/94 e estabelece procedimentos a serem observados nos casos de modificação dos instrumentos de pesagem não automáticos em produção (novos) ou em uso, conforme previsto nos artigos 4° e 5° daquela Portaria.

Solicitamos a V. Sª. orientar a área responsável desse órgão para adoção das seguintes orientações e procedimentos adicionais no tratamento do assunto:

1. Ouanto aos instrumentos em produção

  - Todos os instrumentos deverão ser, na verificação inicial, submetidos a ensaios conforme o item 9.4 do RTM aprovado pela Portaria INMETRO nO236/94 e observar os erros máximos permitidos conforme subitem 3.5.1 { Tabela 4) .

  - Todos os instrumentos deverão apresentar as inscrições de carga máxima ( Max ), carga mínima ( Min ) , valor de divisão de verificação ( e) e valor de divisão real ( d ) se e = / d , conforme subitem 7.1.4 do R TM , bem como observar as disposições sobre posição e montagem relativas as marcas de verificação, conforme item 7.2 do RTM.

13 Ensaios

- Os ensaios de: exatidão dos dispositivos de zero e de tara, pesagem com tara, mobilidade e estabilidade de equilíbrio podem ser realizados por amostragem; a qual poderá ser realizada em 10% dos instrumentos do lote ou 3 instrumentos, o que for maior, enquanto não se estabelecer norma DIMEL específica sobre o assunto;

- Para os instrumentos de equilíbrio não automático referidos no item 6 do RTM a verificação da exigência de sensibilidade mínima ( item 6.1) é na prática usualmente ensaiada com uma modificação da carga maior do que o erro máximo permitido de forma a .evitar a influência de mobilidade. Por exemplo, dobrando a carga adicional e dobrando o deslocamento permanente mínimo a ser comprovado;

(fls02 do Oficio Circular n° 13 de 04 de março de 1998).

c) Para os instrumentos não graduados o fabricante deve estabelecer o valor de divisão de

verificação ( e) , conforme item 3.2 do RTM, respeitando o número mínimo de valores de divisão de verificação e a carga mínima ( Tabela 2 ) , bem como a sensibilidade mínima exigida;

1.4 No caso do fabricante realizar modificação visando a adaptação do instrumento ao novo

RTM, devem ser observadas as disposições para enquadramento do mesmo nas exigências metrológicas dos itens 3.1 a 3.4 do regulamento, devendo o fabricante informar a esta DIMEL a respeito, conforme o artigo 1° da Portaria INMETRO n° 033/98, apresentando a descrição das modificações efetuadas conforme sejam aplicáveis a um ou mais dos itens a seguir:

- substituição da célula de carga ou transdutor de peso;

- alteração na relação de transmissão de peso;

- substituição ou alteração do circuito eletrônico ou parte dele;

- substituição ou modificação de software; e

- alterações mecânicas outras que as citadas em b.

2. Quanto aos instrumentos em uso

2.1 Nos casos de instrumentos considerados como verificados conforme o parágrafo segundo do artigo 5° ( nova redação) da Portaria INMETRO n° 236/94 , devem os detentores serem notificados para que providenciem sua regularização, através de reparo ou adaptação, de forma a cumprirem na verificação periódica de 1999, com os erros máximos permitidos em verificação.

2.2 Para adaptação dos instrumentos em uso, conforme previsto no artigo 3° da Portaria INMETRO n° 033/98, solicitamos que esse órgão oriente as oficinas de conserto ou reparo para que consultem e/ou observem a solução de modificação adotada, pelo respectivo fabricante do instrumento, quando aplicável, objetivando, tanto quanto possível, uniformizar as modificações de um determinado modelo de instrumento em campo e não prejudicar os detentores dos instrumentos evitando a execução de serviços incorretos. Para tal efeito poderão ser consultados esta DIMEL e o órgão metrológico da jurisdição do fabricante.

2.3 Para a verificação de instrumentos não graduados em uso em transações comerciais ( caso de balanças Roberval .romanas, braços iguais, etc. ) observar que a determinação do valor de divisão de verificação a aplicar, deve ser precedida da verificação da sensibilidade mínima do instrumento, satisfazendo o número mínimo de valores de divisão de verificação do instrumento ( Tabela 2 do RTM ) , ou seja, para a classe III n >= 500 para e >= 5 g e para a classe II n >= 5000 para e >= 0,lg.

Exemplificando para uma balança de Roberval de carga máxima 20 kg :

- 20000/500 = e = 40 g ( >= 5 g ) , resultando uma carga mínima de 800 g que é elevada para venda direta ao público;

- se adotarmos e = 20 g ( >= 5 g ) temos n = 1000 e carga mínima de 400 g, ou

- se adotarmos e = 10 g ( >= 5 g ) temos n = 2000 e carga mínima de 200 g .

(fls03 do Oficio Circular n° 13 de 04 de março de 1998).

O metrologista deve anotar no Relatório de Verificação o valor de divisão de verificação utilizado e, também, na Notificação para conserto e/ou no Auto de Infração, quando emitidos.

2.4 No ensaio de excentricidade orientamos que os. metrologistas tenham atenção para a posição correta da carga, que não pode estar concentrada na extremidade do receptor de carga ( ver item II.A.4.7 do RTM ), principalmente para aqueles instrumentos em uso  que anteriormente eram ensaiados com 1/10 da carga máxima.

Atenciosamente,

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

Aos

IPEM's SP, PR, MG, RJ, PE, PB, RN , RO, AM, FORT, IBAMETRO, IPEMAR, IMEP/PA, IMEPI, ITPS-SE, INMETRO RS, ES e TO, DPM-MS, SUR/02-SC e SUR-01-GO, Agências AL e DF

/Imi

OFÍCIO-CIRC