Ofício circular n.º 013/DIMEL

Rio de Janeiro , 25 de fevereiro de 1999.

Prezado Senhor,

Considerando que o emprego dos instrumentos de pesagem não automáticos, dotados de dispositivo de leitura de código de barras, acoplados a equipamento emissor de cupom fiscal do tipo ECF -IF , se destina a automação de pontos de venda, (PDV), esclarecemos que a verificação inicial dos referidos instrumentos, deverá ser realizada em 02 (duas) etapas como se segue:

- TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS EM CADA ETAPA.

1ª  Etapa: Exame Preliminar

Devem ser executados todos os exames e ensaios relativos a verificação da conformidade do instrumento ( item 9.2 ), inspeção visual ( item 9.3 ), ensaios ( item 9.4) e selagem ( item 9.5 ), conforme previsto no Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria INMETRO n° 236/94.

A primeira etapa deve ser atestada por emissão de laudo de exame contendo lista de controle dos exames e ensaios efetuados, bem como identificando o instrumento.

Nesta etapa deve ser cobrado o serviço conforme a tabela de preços dos serviços metrológicos.

2ª  Etapa: Complementacão da Verificacào

Devem ser executados todos os exames e ensaios relativos a verificação da automação do instrumento com o ECF -IF , conforme previsto na Portaria de aprovação de modelo ( exigências técnicas para automação, inscrições obrigatórias relativas a instalação e exigências de verificação do PDV ).

Deve ser executado também um ensaio de pesagem ( justeza) e conferida a selagem existente. Nesta etapa deve ser colocada a marca de verificação no instrumento e os serviços serão cobrados por apropriação dos custos.

(fls. 02 do oficio Circular nº 013/DIMEL, de 25 fevereiro de 1999).

- PROCEDIMENTOS PARA PROGRAMAÇÃODA 2ª ETAPA.

B.1  Quanto as Obrigações do Solicitante

- informar ao Órgão Metrológico que executará a etapa, imediatamente após a instalação, o nome e endereço do detentor do instrumento;

- programar com o Órgão Metrológico executor, a realização da etapa no prazo de até 15 (quinze) dias após o início da utilização do instrumento pelo detentor; e .

- informar ainda a identificação e as características do instrumento e a identificação da firma responsável pela automação.

Atenciosamente,

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

A

TODOS OS ÓRGÃOS DA RNML