### SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

OF/INMETRO/DIMEL/Nº  25 25 0021/91

12 de janeiro de 1989.

: Diretor de Metrologia Legal do INMETRO

I1mo. Sr. Orlando Gomes Júnior

: MD. Gerente da Divisão de Operações da Esso

: Aferição de medidas de capacidade

S/REF. S & D/OP-20

Em atenção à solicitação de V.Sª., informo que as medidas de volume do tipo “a conter”, utilizadas na verificação dos medidores volumétricos, são aferidas/calibradas, segundo um dos métodos seguintes:

- medição direta (método volumétrico), que consiste em transferir para a medida a aferir, devidamente nivelada, volumes de água, determinados através de medidas padrão do tipo “a fornecer”, até alcançar o volume nominal; após estabilização da temperatura, é a escala da medida ajustada, de modo que a marca correspondente a seu volume nominal tangencie a parte inferior do menisco formado na superfície da água nela contida.

- medição indireta (método gravimétrico), no qual, pela determinação, em balança adequada, da massa introduzida de água de massa específica conhecida ou determinada, obtem-se o volume a ela correspondente; é a escala da medida, igualmente, ajustada, sendo importante, para a maior precisão do processo, observar os seguintes parâmetros e variáveis influentes na correção do empuxo sofrido pelas cargas colocadas na balança, segundo o método de pesagem por substituição:

- massa específica da água e do ar;

- coeficiente de dilatação cúbica do material empregado na construção da medida;

- massa específica dos padrões de massa; e,

- temperatura da água.

Face à sua praticidade, e sem comprometimento da precisão requerida, é o método de medição direto utilizado, na maioria das vezes, pela Rede Nacional de Metrologia Legal, nas aludidas aferições.

- Esclareço, finalmente, que tais processos, ainda que não devidamente regulamentados pelo INMETRO, são usualmente empregados, inclusive por organismos estrangeiros similares.

Atenciosamente,

Armenio Lobo da Cunha Filho

Diretor de Metrologia Legal

DIMIM

CN/dp.

### SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

| SITUAÇÃO |  | PROCEDIMENTOS |
| --- | --- | --- |

| Ponteira do bico de descarga encurtada, permitindo sua introdução no receptáculo com a alavanca de acionamento em posição de motor liga quando a alça do bico encaixada no suporte. |  | Apreensão do bico de descarga. Interdição do instrumento. Notificação para substituição do bico de descarga. Autuação. |
| --- | --- | --- |
| Pino trava da alavanca de acionamento inexistente ou retirável manualmente ou substituída por parafusos, permitidos a colocação da ponteira do bico de descarga no receptáculo e a alça do bico encaixada no suporte, com o motor ligado. |  | Interdição do instrumento. Notificação para conserto. Autuação. |
| Ponteira do bico de descarga no receptáculo, alça do bico encaixada no suporte e alavanca de acionamento encostada na alça ou no gatilho sem o desligamento do motor. |  | Interdição do instrumento. Notificação para conserto. Autuação. |
| Ponteira do bico de descarga no receptáculo, alça do bico na aba lateral do suporte, com o motor ligado. |  | Interdição do instrumento. Notificação para conserto (regulagem da posição de desligamento da alavanca de acionamento). |
| Alavanca de acionamento com folgas em seu eixo, permitindo a colocação do bico de descarga em sua posição de descanso, sem o devido retorno da alavanca. |  | Interdição do instrumento. Notificação para conserto. |
| Bico de descarga com a alça encaixada no suporte e a ponteira fora do receptáculo. |  | Autuação somente em caso de flagrante. |
| Ponteira do bico de descarga encaixada no receptáculo e a alça do bico sem estar apoiada no suporte. |  | Autuação somente em caso de flagrante. |
| Bico de descarga pendurado ou apoiado em qualquer parte do instrumento, de forma que nem a ponteira e nem a alça estejam em suas posições normais de descanso |  | Autuação somente em caso de flagrante. |
| Ponteira do bico e descarga encaixada no receptáculo, alça do bico encaixada no suporte e a alavanca de acionamento em posição horizontal, transpassando a alça do bico. |  | Autuação somente em caso de flagrante. |
| Alavanca de acionamento calçada com algum objeto estranho, como por exemplo: estopa, caneta, pedra, etc... |  | Autuação somente em caso de flagrante. |